## Sheet1
脑电模块
功能 | 方向 | 帧头 |  | 设备识别码 | 功能码 |  |  | 帧尾 | [5 empty] | 脑电数据是3个字节一个通道 阻抗是通道数据的第一个字节 计算公式： 判断数据最高位等于1则为负数，进行补码运算，在进行运算 正数直接进行运算即可。 输出数值：dec_val * ref*2 / base/gain*1000; ref = 2.5;参考电压 base = 2^24;基准 gain=4；放大倍数
握手 | put | 0XAA | 0X55 | 0X01 | 0X06 | 0X00 | 0X00 | 0X55
| get | 0XAA | 0x55 | 0X01 | 0x06 | 0x07 | 0x01 | 0x55
采集 | put | 0XAA | 0x55 | 0X01 | 0x06 | 0X00 | 0X01 | 0X55
停止 | put | 0XAA | 0X55 | 0X01 | 0X06 | 0X00 | 0X04 | 0X55
长度
脑电数据 | get | 0X55 | 0XAA | 0X01 | 0X23 | 0X00 | 0X01 | 0X01 | 0X02 | 0X03 | 0X04 | 0X00
|  | CH1 |  |  | CH2 |  |  | CH3
|  | 0XAA | 0XAA | 0XAA | 0XBB | 0XBB | 0XBB | 0XCC | 0XCC | 0XCC
|  | CH4 |  |  | CH5 |  |  | CH6
|  | 0XDD | 0XDD | 0XDD | 0XEE | 0XEE | 0XEE | 0XFF | 0XFF | 0XFF
|  | CH7 |  |  | CH8 |  |  | 帧尾
|  | 0XGG | 0XGG | 0XGG | 0XHH | 0XHH | 0XHH | 0XAA
阻抗数据 | get | 0X55 | 0XAA | 0X01 | 0X23 | 0X00 | 0X06 | 0X01 | 0X02 | 0X03 | 0X04 | 0X00
|  | 阻抗1 |  |  | 阻抗2 |  |  | 阻抗3
|  | 0XAA | 0XAA | 0XAA | 0XBB | 0XBB | 0XBB | 0XCC | 0XCC | 0XCC
|  | 阻抗4 |  |  | 阻抗5 |  |  | 阻抗6
|  | 0XDD | 0XDD | 0XDD | 0XEE | 0XEE | 0XEE | 0XFF | 0XFF | 0XFF
|  | 阻抗7 |  |  | 阻抗8 |  |  | 帧尾
|  | 0XGG | 0XGG | 0XGG | 0XHH | 0XHH | 0XHH | 0XAA
tDCs模块
功能 | 方向 |  | 帧头 |  | 设备识别码 | 功能码 | 数据场 |  |  |  | 帧尾 | 功能说明
开机 | put |  | 0xAA | 0x55 | 0X02 | 0x07 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x55 | 设备开机
| get |  | 0xAA | 0x55 | 0X02 | 0x07 | 0x11 | 0x11 | 0x11 | 0x11 | 0x55 | 返回
| 错误 |  | 0xAA | 0x55 | 0X02 | 0x07 | 0x22 | 0x22 | 0x22 | 0x22 | 0x55 | 错误
运行/停止 | put |  | 0xAA | 0x55 | 0X02 | 0x07 | 0x00 | 0x40 | 0x00 | 0x00 | 0x55 | 发一次运行，在发一次停止
模式切换 | put |  | 0xAA | 0x55 | 0X02 | 0x07 | 0x00 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x55 | 运行模式切换，直流模式
|  |  | 0xAA | 0x55 | 0X02 | 0x07 | 0x00 | 0x01 | 0x00 | 0x01 | 0x55 | 运行模式切换，交流模式
|  |  | 0xAA | 0x55 | 0X02 | 0x07 | 0x00 | 0x01 | 0x00 | 0x02 | 0x55 | 运行模式切换，脉冲模式
|  |  | 0xAA | 0x55 | 0X02 | 0x07 | 0x00 | 0x01 | 0x00 | 0x03 | 0x55 | 运行模式切换，伪刺激模式
|  |  | 0xAA | 0x55 | 0X02 | 0x07 | 0x00 | 0x01 | 0x00 | 0x04 | 0x55 | 运行模式切换，随机模式
电流强度增加 | put |  | 0xAA | 0x55 | 0X02 | 0x07 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | 0x00 | 0x55 | 电流强度增加，大于100uA，步长100，小于100uA，步长为10，范围0-2000uA
电流强度减小 | put |  | 0xAA | 0x55 | 0X02 | 0x07 | 0x00 | 0x08 | 0x00 | 0x00 | 0x55 | 电流强度减小，大于100uA，步长100，小于100uA，步长为10，范围0-2000uA
时间增加 | put |  | 0xAA | 0x55 | 0X02 | 0x07 | 0x00 | 0x04 | 0x00 | 0x00 | 0x55 | 时间增加，步长5分钟，范围5-120分钟
时间减小 | put |  | 0xAA | 0x55 | 0X02 | 0x07 | 0x00 | 0x10 | 0x00 | 0x00 | 0x55 | 时间减小，步长5分钟，范围5-120分钟
0X02
强度自定义 | put |  | 0xAA | 0x55 | 0X02 | 0x08 | 0x00 | 0x02 | xx | xx | 0x55 | 单位uA
时间自定义 | put |  | 0xAA | 0x55 | 0X02 | 0x08 | 0x00 | 0x04 | xx | xx | 0x55 | 时间单位秒，最小1s，最大120分钟
脑氧模块
功能 | 方向 |  | 包头 |  | 设备识别码 | 长度(功能码+数据场) | 功能码 |  | 数据场 | [8 empty] | 校验和（LRC8） | 帧尾 | 功能说明
示例 | put/get |  | 0xAA | 0x55 | 0X03 | 0~255 | 0~255 | 0~255 | data | [8 empty] | checkCode | 0X55 | 示例
数据包 | 方向 |  | 包头 |  |  | 长度 | 功能码 |  | NC | [8 empty] | 校验和
| put |  | 0xAA | 0x55 | 0X03 | 2 | 0x03 | 0x01 | NC | [8 empty] | checkCode | 0X55 | AA 55 03 02 03 01 04 55
| get |  | 0xAA | 0x55 | 0X03 | 58 | 0x03 | 0x02 | 2通道数据（char），2通道探头型号（uchar）2通道信号质量（uchar），2通道预留（uchar） | [8 empty] | checkCode | 0X55 | 接收hub数据，用于解析数据
握手 | 方向 |  | 包头 |  |  | 长度 | 功能码 |  | NC | [8 empty] | 校验和 | 0X55
| put |  | 0xAA | 0x55 | 0X03 | 2 | 0x00 | 0x01 | NC | [8 empty] | checkCode | 0X55 | 开机未采集，定时握手，判断hub连接是否正常；采集时通过数据包判断；超过2秒无正确数据，判定为hub连接异常； 测试AA 55 03 02 00 01 01 55
| get |  | 0xAA | 0x55 | 0X03 | 0x26 | 0x00 | 0x02 | 36B=设备类型（16字节字符串）+版本（4字节整数）+编译时间（16字节：YYYYMMDDhhmmss+尾0） | [8 empty] | checkCode | 0X55 | 设备类型"YIAN HUB"
hub启动 | 方向 |  | 包头 |  |  | 长度 | 功能码 |  | on/off | 通道控制（on/off） | [7 empty] | 校验和 | 0X55
| put |  | 0xAA | 0x55 | 0X03 | 3 | 0x01 | 0x01 | 1 | NC | [7 empty] | checkCode | 0X55 | 每次启动采集时发送命令。注意，当连接异常时需要定时发送启动命令尝试启动。 测试：AA 55 03 03 01 01 01 03 55
| get |  | 0xAA | 0x55 | 0X03 | 3 | 0x01 | 0x02 | 1 | NC | [7 empty] | checkCode | 0X55
hub停止 | 方向 |  | 包头 |  |  | 长度 | 功能码 |  | on/off | NC | [7 empty] | 校验和 | 0X55
| put |  | 0xAA | 0x55 | 0X03 | 3 | 0x02 | 0x01 | 0 | NC | [7 empty] | checkCode | 0X55 | 关闭采集时发送，当不成功时，尝试多次发送；设备接收停止指令后，停止周期数据上传 测试：AA 55 03 03 02 01 00 03 55
| get |  | 0xAA | 0x55 | 0X03 | 3 | 0x02 | 0x02 | 0 | NC | [7 empty] | checkCode | 0X55
hub重算基线 | 方向 |  | 包头 |  |  | 长度 | 功能码 |  | NC | [8 empty] | 校验和 | 0X55 | 用于清除基线
| put |  | 0xAA | 0x55 | 0X03 | 2 | 0x04 | 0x01 | NC | [8 empty] | checkCode | 0X55 | AA 55 03 02 04 01 05 55
| get |  | 0xAA | 0x55 | 0X03 | 2 | 0x04 | 0x02 | NC | [8 empty] | checkCode | 0X55
光刺激模块
| AA | 55 | 04 | 01 | 00 | 00 | 55 | 关闭
| AA | 55 | 04 | 01 | 00 | 01 | 55 | 打开
| AA | 55 | 04 | 06 | 54 | XX | 55 | 时间设置 | 分钟，范围0-99，16进制0-63
| AA | 55 | 04 | 06 | 1F | XX | 55 | 通道1频率 | 范围0-99
| AA | 55 | 04 | 06 | 1e | XX | 55 | 通道1辐照度 | 0-150，具体计算随后会说
| AA | 55 | 04 | 06 | 2F | XX | 55 | 通道2频率
| AA | 55 | 04 | 06 | 2e | XX | 55 | 通道2辐照度
| AA | 55 | 04 | 06 | 0c | 11 | 55 | 通道开启指令，全开为11，1开2不开为10，以此类推 |  |  |  |  | get | AA | 55 | 04 | 06 | 0c |  | AF | 55 | 回复A则对应通道已开，F则未开
| AA | 55 | 04 | 02 | 00 | 01 | 55 | 开始 |  |  |  |  | get | AA | 55 | 04 | 02 | 01 |  | 01 | 55 | 系统已开始
| AA | 55 | 04 | 02 | 00 | 02 | 55 | 停止 |  |  |  |  | get | AA | 55 | 04 | 02 | 01 |  | 02 | 55 | 系统已停止
| AA | 55 | 04 | 02 | 00 | 03 | 55 | 重置 |  |  |  |  | get | AA | 55 | 04 | 02 | 01 |  | 03 | 55 | 系统已复位
串口通信，直接调用com端口 波特率921600 数据位8 校验位无 停止位1